# 采购需求

# （供参考,具体以采购文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装且验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15日历天完成供货安装调试 |
| 4 | 质保期 | 合同签订后3年 |

- 货物需求

- 指标重要性描述

| ## 标识重要性 | ## 标识符号 | ## 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| ## 重要指标项 | ## ★ | ## ★条款须满足或优于招标文件要求，否则按无效响应处理。投标文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 投标文件格式”“六、响应表”的“6.2 技术响应表”作为评审依据，合同执行时提供符合招标文件要求的：医疗器械注册证、第三方检测机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图其中任一证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由投标人自行承担。 |
| ## 无标识项 |  | ## 供应商须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，按无效响应处理。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

- 2、货物需求

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 数量 ## （单位） | ## 是否允许采购进口产品 | ## 是否需要提供医疗器械注册证 | ## 行业 ## （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 低频电子脉冲红外治疗仪（通乳型治疗仪） | ## 1台 | ## 否 | ## 是 | ## 工业 |
| ## 2 | ## ▲盆底磁刺激仪 | ## 1台 | ## 否 | ## 是 | ## 工业 |
| ## 3 | ## 产后康复治疗仪 | ## 1台 | ## 否 | ## 是 | ## 工业 |
| ## 4 | ## 骨盆治疗仪 | ## 1台 | ## 否 | ## 是 | ## 工业 |

## 三、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 低频电子脉冲红外治疗仪（通乳型治疗仪） | 一、工作条件： 1、环境温度5℃～40℃。 2、相对湿度≤80%。 3、大气压力700hPa～1060hPa。 4、使用电源：单相交流220V，50Hz。 二、技术规格： 1、光谱范围：光谱应分布在800nm～2500nm内。 2、★红外探头温度，分三档，强档50℃、中档45℃、弱档41℃，误差±2℃；固定贴身电极温度：40℃±2℃ 3、可以调节红外输出强度。 4、定时时间： 乳房：40分钟、60分钟、80分钟，可选择。 腹部：20分钟、30分钟、40分钟，可选择。 5、连续工作时间：不少于12小时。 三、基本配置： 1、微电脑模拟控制，结合中医基础理论，通配穴方法全方位对催乳通乳、乳腺炎及常见乳腺良性病进行治疗，效果显著，见效快。 2、主机、1个移动红外探头、1个固定贴身电极，患者可自助治疗。 3、两路独立输出（1路输出红外探头电极0-100调节、1路输出固定贴身电极0-100调节）旋钮调节。 4、四种治疗方案，处方一至处方四可供选择，根据不同的病情选择不同的处方。 处方一：乳腺增生，回乳； 处方二：乳腺炎、积乳症、乳头皲裂； 处方三：丰乳健胸； 处方四：催乳调理。 5、仪器操作面采用薄膜键盘和超清晰低功耗宽视野的中文液晶显示屏≥3寸，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小，使操作更简单、直观。 6、部位选择设置；乳房、腹部。 四、输出电压 1、可以调节输出电压强度。 2、输出电压： A波：探头电极：0～20V分级可调（负载阻抗500，时峰-峰值，满幅误差±15%） 固定电极：0～30V分级可调（负载阻抗500，时峰-峰值，满幅误差±15%） B波：探头电极：0～35V分级可调（负载阻抗500，时峰-峰值, 满幅误差±15%） 固定电极：0～55V分级可调（负载阻抗500，时峰-峰值, 满幅误差±15%） C波：探头电极：0～25V分级可调（负载阻抗500，时峰-峰值, 满幅误差±15%） 固定电极：0～45V分级可调（负载阻抗500，时峰-峰值, 满幅误差±15%） 3、输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。 五、输出波形 A波：近似三角波调幅的基波脉冲组合，调幅包络周期2.3s，误差±15％；基波脉宽320μs，误差±15％。 B波：频率800Hz，误差±15%；脉宽625μs，误差±10%； 调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%； 调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%。 C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%； 其中短波串持续0.1s，误差±15%； 长波串持续0.8s，误差±15%。 | 1台 | 工业 |
| 2 | ## ▲盆底磁刺激仪 | - ★液冷盆底线圈符合人体盆底结构设计，最大磁感应强度≥7T - 2、★产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 3、满足≥80Hz 临床治疗方案。 4、★磁刺激主机、冷却系统集成在机箱内，冷却系统非外置，座椅与机箱一体式设计，安全稳定。 5、★配置可移动工作站，非内嵌式，方便办公操作使用。 6、脉冲上升时间：≤80μs。 7、脉冲持续时间：≤360μs。 8、磁感应强度最大变化率范围：10kT/s～50kT/s。 9、运动诱发电位检测最小分辨率：≤1μV。 10、运动诱发电位检查双通道采样率：≥3kHz。 11、测量灵敏度范围：2～3000μV。 12、★可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、变频刺激和变幅刺激等多种刺激模式，满足临床多种治疗场景需要。 13、治疗过程中，无需暂停即可根据患者感受更改刺激强度。 14、治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。 15、★采用液态内循环冷却系统，具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出。 16、支持运动诱发电位监测模块对接，可实现神经传导速度检测。 17、脚踏最高可抬至与地面水平位置。 18、★治疗座椅可电动调节座椅靠背，靠背可与坐垫形成夹角角度需大于140°,脚踏角度可单独调节。 19、★系统支持与盆底电刺激、生物刺激反馈类设备之间数据同步。 | 1台 | 工业 |
| 3 | ## 产后康复治疗仪 | 1、★注册证适用范围需包括电刺激治疗和生物反馈治疗。产品结构由主机、电极线、阴道电极、一次性使用阴道电极或者一次性使用无菌阴道电极、粘胶电极片等组成。 2、主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。 3、内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。 4、★具有手提把手，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练。 5、★主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道(STIM)，≥3个肌电采集通道(EMG)。 6、肌电采集范围：2-2500uV(r.m.s)，分辨率：≤0.5uV(r.m.s) 7、电刺激脉冲宽度：至少在50-900us范围内均可调，步进10us可调节，电刺激脉冲频率：至少在1-1000Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 8、★通频带：不窄于20Hz～520Hz。 9、★上升/下降时间：0s～20s范围内可调。 10、各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。 11、产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。 12、★设备包含产后康复及综合康复双模块，治疗方案不小于50种。功能模块可通过设置自由切换。 13、设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。 14、★具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。 15、★具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率,脉宽可任意调节。 16、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。 17、所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图，自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。 | 1台 | 工业 |
| 4 | ## 骨盆治疗仪 | 1、双路12腔设计。 2、套筒类型：3D立体设计套筒。 3、压力范围：0～200mmHg，调节步长为1mmHg。 4、调压方式≥3种，滑块拖动、压力标尺、触屏按键三种调压方式。 5、压力调节≥2种：同步调节/单腔调节。 6、保持时间：0～12秒可调，步长精确到1秒可调。 7、间歇时间：循环间隔的默认值为20秒，调节范围：0～90秒。 8、运行状态噪音：工作时噪音≤50dB。 9、操作方法：触屏操作。 10、操控、运行状态等语音提示功能。 11、充气速度在触控屏上可调并显示。 12、髋部套筒，循环压力分别作用于大腿、盆底肌、骨盆、臀、腹等12部位，促进淋巴液和静脉血液回流 13、★内置不少于23种模式处方，处方可编辑，组合成不少于1024种个性化治疗处方，处方可存储。 14、★蠕动组合模式，缓解肢体的肿胀、僵硬、乏力 15、康复组合模式，放松髋部周围肌肉。 16、电磁兼容，稳定运行的同时，不会于扰同区其他医疗设备的使用。 17、智能报警，自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警同步提示解决办法。 18、★急停按钮，患者自持。 19、可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。 20、套筒型号：S、M、L三个型号可供选择。 | 1台 | 工业 |

所投产品可与医院HIS系统无缝连接，采购人提供端口并协调对接事宜。

- 四、报价要求

本项目采用总价报价，投标人报价不得高于本包最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

## 五、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。