- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后付清合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60个日历日内完成供货及安装 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起2年 |

- 货物需求

- 1、指标重要性描述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ★、● | - 作为评分项，按照评分细则进行评分。 |
| - 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

- 2、技术参数及要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | - 一、技术要求 1、规格：1.5米（宽）×0.85米（高） - 2、台面：选用≥19mm厚实芯理化板,为保障台面质量，需满足或优于以下技术要求： 2.1、★化学性能：对盐酸37%、氢氟酸40%、硫酸98%、硝酸65%、氢氧化钠40%、二氯乙酸、甲酸88%、乙酸99%、异丙醚、丙酮、甲酚红-乙醇（0.1%）等至少52种强酸强碱化学试剂分级检验，结果≥5级；2.2、★物理性能：表面耐磨性能≥1080r、≥4级，密度≥1.42g/cm³，耐污染性能≥5级、耐干热≥5级、耐湿热性能≥5级、耐沸水≥5级，耐划痕（金刚石划痕）≥4级、耐辐射热≥280，抗拉强度≥120 MPa（纵向）、≥99 MPa（横向），弯曲弹性模量≥11500Mpa；静曲强度≥160 MPa、弹性模量≥15000Mpa，色差值≤0.18，顺纹抗压强度≤180Mpa； 2.3、★环保性能：台面甲醛释放量＜0.012mg/m³； 2.4、所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志。 3、主柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm；门抽面采用具有人性化设计的30°斜面；后端设置可拆卸用于维修的活动板；静态承重＞300公斤。 4、五金配件 4.1、门合页：采用优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音。 4.2、抽屉导轨：表面经静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。 4.3、抠手：采用与门一体折弯拉手或U型拉手，表面环氧树脂粉沫喷涂。 4.4、可调地脚：可调螺丝为M10*50mm不锈钢。 4.5、紧固螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 9.15米 | 工业 |  |
| 2 | 边台1 | - 一、技术要求 1、规格：0.75米（宽）×0.85米（高） 2、台面：选用≥19mm厚实芯理化板。 3、柜体：采用全钢结构，≥1.0mm厚冷轧钢板。 4、台面、柜体、五金配件具体要求同中央台。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 69.47米 | 工业 |  |
| 3 | 边台2 | - 一、技术要求 1、规格：0.6米（宽）×0.85米（高） 2、台面：选用≥19mm厚实芯理化板。 3、柜体：采用全钢结构，≥1.0mm厚冷轧钢板。 4、台面、柜体、五金配件具体要求同中央台。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 4.93米 | 工业 |  |
| 4 | 仪器台 | 一、技术要求 1、规格：0.9米（宽）×0.85米（高） 2、台面：选用≥19mm厚实芯理化板。 3、柜体：采用全钢结构，≥1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥75μm。 4、台面、柜体、五金配件具体要求同中央台。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 30.8米 | 工业 |  |
| 5 | 高温台 | 一、技术要求 1、规格：0.75米（宽）×0.6米（高） 2、台面：选用≥30mm大理石台面。 3、柜体：采用全钢结构，≥1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥75μm。 4、五金配件：镀铬钢铰链、体折弯拉手或U型拉手、可调地脚、不锈钢材质螺丝。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 8.4米 | 工业 |  |
| 6 | 不锈钢台 | 一、技术要求 1、规格：0.75米（宽）×0.85米（高） 2、框架：304不锈钢方通≥38mm×38mm，厚度≥1.2mm。 3、台面：304不锈钢拉丝面，厚度≥1.0mm。 4、可调地脚：专用螺杆，配承重螺母和橡胶垫。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 2.6米 | 工业 |  |
| 7 | 单面试剂架 | 一、技术要求 1、规格：0.3米（宽）×0.75米（高） 2、试剂架立柱：≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、试剂架层板：≥10mm钢化玻璃，高度可调； 4、试剂架层板托架：≥1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂； 5、试剂架防护栏：≥φ10mm不锈钢管。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 15米 | 工业 |  |
| 8 | 双面试剂架 | 一、技术要求 1、规格：0.4米（宽）×0.75米（高） 2、试剂架立柱、层板、层板托架、防护栏等要求同上述单面试剂架 二、其他要求 含五金辅材等。 | 7.65米 | 工业 |  |
| 9 | 吊柜 | 一、技术要求 1、规格：（长）×0.3米（深）×0.6米（高） 2、柜体：柜体主体采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、柜门：≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，内部填充消声材料，带有≥5mm钢化玻璃视窗。 4、层板：≥1.0mm厚优质冷轧钢板，层板可调高度。 5、五金配件：合页、拉手等同中央台 二、其他要求 含五金辅材等。 | 25.2米 | 工业 |  |
| 10 | ▲通风柜 | 一、技术要求 1、●规格：外部尺寸≥1.5米（长）×0.9米（宽）×2.4米（高）；内部空间≥1.41米（长）×0.73米（宽）×1.345米（高）；工作高度≥0.85米；集气罩直径≥0.25米。 2、通风柜台面：≥18mm厚一体成型碟形陶瓷台面，边沿厚度≥25mm，为保障台面质量，需满足或优于以下技术要求： 2.1、★表面耐污染性能：不少于154种试剂（包括UCC黑咖啡120g/L、可爱妞妞护手霜、氢氧化铵30%、硫酸铜10%、硫代硫酸钠1%、乙酸99.5%、硫化钠饱和溶液、片状氢氧化钠、高氯酸饱和溶液、三氯甲烷99.5%、单宁酸饱和溶液等），检测时长≥48h，其中不少于153种试剂，结果均为5级。 2.2、抗菌性：要求≥15种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括马红球菌、奇异变形杆菌、杨氏柠檬酸杆菌、蜡样芽孢杆菌等）。 2.3、抗冲击性：检测结果值≥0.91。 2.4、静曲强度：70℃水浸渍试验，检测结果≥380MPa。 3、●主体结构：主体结构采用铝合金型材、冷轧板（1.2-1.5mm）钣金模块化装配，表面预脱脂-主脱脂-水洗-陶化-水洗-烘干-环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度0.06mm-0.08mm，采用自动喷涂线体（流水悬挂式），经烘烤、流平固化定型，可耐盐雾测试≥48h。通风柜采用带弧度造型的窄边框立柱和补风翼（材质：工业铝合金），移动视窗嵌入立柱内部，无外露，防止气流外露，增大可视化区域，同步带厚度≥3.7mm，宽度≥10mm，移动视窗具有防坠落功能，提升安全防护级别。 4、安全视窗：拉门安全高度为500-550mm，玻璃视窗≥3+3mm双层夹胶玻璃，透明清晰，耐化学腐蚀，具有防止爆裂分散的能力。 5、通风柜内衬：内衬板、导流板均采用≥5mm陶瓷纤维，集气风罩采用PP板焊接，且均具有防腐功能。 6、水、电、气配置： 6.1、水龙头：采用采用壁式遥控45°水阀。 6.2、杯槽：采用PP材质，防酸碱腐蚀。 6.3、照明：采用隐藏式≥30W日光灯，柜内照度≥600LUX； 6.4、插座：3个（220V 10A）、1个（220V 16A）； 6.5、配电箱：1个通风柜专用配电箱； 6.6、遥控气阀：氮气和压缩空气接口。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 14台 | 工业 |  |
| 11 | 净气型通风柜 | 一、技术要求 1、规格：整体外部尺寸≥1.5米（长）×0.75米（宽）×1.95米（高）；上柜尺寸≥1.5米（长）×0.62米（宽）×1.1米（高）；下柜尺寸≥1.5米（长）×0.75米（宽）×0.85米（高） 2、净气型通风柜上柜： 2.1、结构设计：柜体转角采用一体成型60°R角结构；前门采用厚度≥6mm亚克力板翻转门结构，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，无色透明，通体透光。 2.2、控制要求：≥5英寸大屏幕显示，实时温湿度环境监控系统，显示温湿度，设置报警参数；风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品操作要求风量，平均面风速设定在0.4-0.6m/s，并提供API接口，支持第三方平台对接功能。 2.3、过滤器饱和报警系统：配置双层过滤器，对于有机气体配置VOC探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值则需更换过滤器 2.4、高效过滤系统：按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效过滤器。 2.5、★针对气体过滤器额定吸附量：氨吸附量≥320g，二氯甲烷吸附量≥140g，苯酚吸附量≥1075g，二甲苯吸附量≥1600g，乙酸乙酯吸附量≥885g，正己烷吸附量≥1080g，乙醚吸附量≥470g，四氢呋喃吸附量≥870g。 2.6、针对气体过滤器的吸附效能：过滤后的异丙醇吸附效能＜0.500mg/m³，环己烷吸附效能＜0.500mg/m³，苯吸附效能＜0.050mg/m³，甲醛吸附效能＜0.07mg/m³，氨吸附效能＜0.13mg/m³，乙腈吸附效能＜0.7mg/m³。 2.7、产品满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验结果，排风柜控制浓度小于0.5PPM。 2.8、配置要求：过滤器尺寸≥370mm×395mm×50mm；初效过滤器尺寸≥370mm×395mm×21mm；空气处理量不小于690m³/h；平均表面风速0.4-0.6m/s；电压/频率AC240V/50HZ；最大电流≥6A；音量40-52 dBA；风机功率≥126W；分子过滤器≥6组；初效过滤器≥3块；高品质风机≥3个；LED照明灯1组；液晶触摸屏≥5英寸；配置VOC报警系统、温湿度报警系统等。 3、净气型通风柜上柜：同上述实验台。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 3台 | 工业 |  |
| 12 | 净气型药品柜 | 一、技术要求 1、规格：整体外部尺寸≥0.8米（长）×0.54米（宽）×1.9米（高）；内部尺寸≥0.79米（长）×0.45米（宽）×1.49米（高）； 2、结构设计：柜体转角采用一体成型60°R角结构； 3、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层； 4、门板：主要材质≥4mm亚克力板，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，半透明； 5、层板：一体成型PP托盘，抗酸碱，高度可调，每个托盘防渗漏量≥4L，挂钩采用一体成型PC透明材质，具有较强的耐腐蚀性，承重≥120kg。 6、锁具：采用非接触式射频门禁读卡器，自带卡配置功能，可设置单双人开锁；灵活配置读卡器参数，实现卡片密钥、卡号输出格式、NFC模式等。 7、控制要求：≥5英寸大屏幕显示；刷卡数据可与试剂管理系统进行联动，高效实现化学品管理功能；控制系统软件实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数； 风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求；当门开启时，风机转速自动加大，保证在开门状态下控制柜内气体不泄露；需具备未关门提醒功能。 8、过滤器饱和报警系统：配有双层过滤器，VOC探头，监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 9、高效过滤系统：按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子采用高效过滤器。 10、针对气体过滤器额定吸附量，应符合规定的额定吸附量要求，其中包含氨吸附量≥320g，二氯甲烷吸附量≥140g，苯酚吸附量≥1075g，二甲苯吸附量≥1600g，乙酸乙酯吸附量≥885g，正己烷吸附量≥1080g，乙醚吸附量≥470g，四氢呋喃吸附量≥870g。 11、★针对气体过滤器的吸附效能：过滤后的异丙醇吸附效能＜0.500mg/m³，环己烷吸附效能＜0.500mg/m³，苯吸附效能＜0.050mg/m³，甲醛吸附效能＜0.07mg/m³，氨吸附效能＜0.13mg/m³，乙腈吸附效能＜0.7mg/m³。 12、防盐雾腐蚀保护等级不低于10级。 13、配置要求：过滤器尺寸≥370mm×395mm×50mm；初效过滤器尺寸≥370mm×395mm×21mm；空气处理量不小于230m³/h；柜内体积≥0.55m³；储藏容量≥160瓶（500ml）；音量≤40dBA；风机功率≥42W；过滤器≥2组；初效过滤器≥1块；高品质风机≥1个；层板≥8块；液晶触摸屏≥5英寸；配置VOC报警系统、温湿度报警系统、智能刷卡锁等。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 2台 | 工业 | 12 |
| 13 | 天平台 | 一、技术要求 1、规格：≥0.9米（长）×0.6米（宽）×0.85米（高）； 2、框架：采用全钢结构，≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、台面采用≥19mm实芯理化板台面，内嵌≥60mm大理石。 4、天平台需为三级减震，即：台身、台面、台面与仪器；减震级别为十万分之一。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 3台 | 工业 |  |
| 14 | 万向排气罩 | 一、技术要求 1、结构：象鼻式 2、主体PP材质，管道直径≥75mm，罩口直径：≥420mm； 3、顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用； 4、固定底座：为高密度PP材质； 二、其他要求 含五金辅材等。 | 27台 | 工业 |  |
| 15 | 原子吸收罩 | 一、技术要求 1、规格：≥0.6米（长）×0.6米(宽）×1.5米（高）。 2、集气罩体：采用≥1.2mm厚304不锈钢板折弯、冲压而成； 3、导风管：导风管下方设置手动可调节风阀，调节范围0-90°，出风口≥φ158mm； 4、固定底座：配套304不锈钢固定底座； 二、其他要求 含五金辅材等。 | 10台 | 工业 |  |
| 16 | 高柜 | 一、技术要求 1、规格：≥0.9米（宽）×0.45米（深）×2米（高） 2、高柜包含试剂柜、排风试剂柜、储藏柜等 3、主柜体：柜体主体采用≥1.2mm冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 4、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，内部填充消声材料，上层门框带有≥5mm钢化玻璃视窗； 5、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板； 6、五金配件：合页、拉手等同中央台 二、其他要求 含五金辅材等。 | 40台 | 工业 |  |
| 17 | 更衣柜 | 一、技术要求 1、规格：≥0.9米（宽）×0.45米（深）×2米（高） 2、主柜体：柜体主体采用≥1.2mm冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，内部填充消声材料，四柜门结构。 4、五金配件：合页、拉手等同中央台 二、其他要求 含五金辅材等。 | 6台 | 工业 |  |
| 18 | 器皿柜 | 一、技术要求 1、规格：≥0.9米（宽）×0.45米（深）×2米（高） 2、主柜体：柜体主体采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、门板：采用双开内嵌玻璃门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内填充消音材料； 4、层板：采用≥8mm厚抗倍特板材，开孔的标准规格为φ30、φ50、φ70、φ100四种，配有PP接液水槽。 5、五金配件：合页、拉手等同中央台 二、其他要求 含五金辅材等。 | 7台 | 工业 |  |
| 19 | 气瓶柜 | 一、技术要求 1、规格：≥0.9米（宽）×0.5米（深）×2米（高） 2、主柜体：采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、门板：门板内镶嵌防火减震静音材料填充； 4、固定架：内置双不锈钢卡圈（套锁式）以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入； 5、排风口：内设排风口，便于泄漏的气体排出； 6、拉手：同实验台； 7、合页：门与柜体连接方式采用门轴式插销 二、其他要求 含五金辅材等。 | 9台 | 工业 |  |
| 20 | 储物架 | 一、技术要求 1、规格：≥0.9米（宽）×0.45米（深）×2米（高） 2、全钢结构，四根钢支撑架由≥60mm*40mm*1.2mm优质方钢整体焊接；表面经酸洗、磷化或陶化、喷砂、环氧树脂粉一体烤漆处理，涂层厚度≥75μm。 3、共分4层，层板为钢制，层板底部加承重支撑筋，每层可承受150Kg至200Kg的重量，层板可调节高度。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 10台 | 工业 |  |
| 21 | 智能危化品柜 | 一、技术要求 1、规格：≥0.92米（宽）×0.57米（深）×1.86米（高） 2、容量：≥400L，可存放500mL装标准试剂瓶数量≥150瓶。 3、材质：采用厚度≥1.2mm的优质钢材+PP（聚丙烯）材质，可耐酸碱腐蚀。 4、●智能危化品柜配置要求：高清显示屏≥13.3寸，分辨率≥1920×1080；系统登录支持账号密码、人脸识别、刷卡等方式；支持二维码扫描识别技术；支持有线或无线网格。 4、●配套智能管理终端：采用桌面型智能管理终端；≥15.6英寸液晶显示屏；系统登录支持账户密码、人脸识别、刷卡等方式；配套刷卡器、标签打印机、天平模块等；可实现申领、出、入库、归还、盘点等全生命周期管理系统；识别系统支持二维码扫描、承重后数据同步。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 3台 | 工业 |  |
| 22 | 超净工作台 | 一、技术要求 1、规格：≥1.45米（长）×0.75米（宽）×1.8米（高） 2、空气洁净度：≥100级。 3、噪声(dB(A))：≤62； 4、工作区尺寸：≥1300mm（长）×700mm（宽）×620mm（高）； 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1台 | 工业 |  |
| 23 | 水配件 | 一、技术要求 1、水配件主要包含PP水盆、三口冷热水龙头、纯水水龙头、滴水架、下水配件等 2、PP水盆 2.1、主体采用高密度PP材质，耐；水槽壁厚度5-8mm；含阻水盖、PP提笼。 2.2、★耐污染性能：2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均不低于5级，无明显变化。 2.3、★坠落试验：样品在≥2米的高度，向6个方向做跌落试验，无破裂。 3、三口冷热水龙头、纯水水龙头 3.1、龙头选用H63黄铜管；陶瓷阀芯可90度旋转；鹅颈出水管可360度旋转； 3.2、★加速耐候性：进行加速耐候性检测≥1000h，光泽保持率≥94%，色差值≤0.56，符合≥Ⅱ级要求。 4、滴水架 4.1、材质结构：高密度PP；单面；底部托盘中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒52根；壁挂式/台式安装； 4.2、耐老化测试：通过氙弧灯老化测试，测试条件：3000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级不低于4级。 5、储水式台下型热水器 5.1、采用储水式台下型，安装在水池柜内部，小厨宝容量≥10L；功率≥2000W。 5.2、不低于三级能效；金圭内胆材质及加热体材质；单管加热方式；防水等级不低于IPX4，电压/频率为220V/50Hz； 5.3、需配套泄压安全阀 二、其他要求 含下水配件、五金辅材等。 | 13套 | 工业 |  |
| 24 | 桌上型洗眼器 | 一、技术要求 1、主体:加厚铜质H59-1；加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶洗眼喷头；莲蓬头护罩≥Φ70橡胶质护杯；PP材质防尘盖；水流锁定开关；配有小型前置过滤器；供水软管长度≥1.5米； 2、★防霉性：要求≥10种霉菌的检测，检测结果不低于0级（霉菌种类包括黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、嗜松青霉）。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 11套 | 工业 |  |
| 25 | 紧急组合式冲淋器 | - 1、主体材料： 304不锈钢，厚度≥3mm，Ni含量＞8%。 - 2、喷淋性能：喷淋流量≥76L/min；喷淋连续供水时间≥15分钟；360度全方位喷淋。 - 3、★紫外老化：光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60°C，紫外老化≥400h，色差△E*≤0.19，变色等级不低于0级，外观无可视变化，无变色。 - 4、●极限耐压：测试环境≥21℃，52%HR；测试紧急冲淋洗眼器爆破压力结果≥31Mpa。 - 5、酸性盐雾测试：乙酸盐雾≥24h，检测结果≥Rp10级。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 26 | 传递窗 | 一、技术要求 1、规格：≥0.6米（宽）×0.6米（深）×0.6米（高） 2、‌材质‌：主体采用全304不锈钢制作‌。 3、互锁设计‌：双门电子连锁装置，有效防止交叉污染‌ 4、紫外线杀菌‌：配置紫外线杀菌灯，支持独立开关控制‌ 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 27 | 钢制底盒 | 一、技术要求 1、含塔型插座底盒、立式插座底盒，实验台插座等 2、塔型插座底盒、立式插座底盒：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再经环氧树脂静电粉沫喷涂防护层，涂层厚度≥75μm； 3、实验台插座：采用86型220V/10A或220V/16A规格插座，每个钢制底盒配置不少于2个插座。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 150套 | 工业 |  |
| 28 | 实验凳 | 一、技术要求 1、坐面材质：优质PU耐磨皮革+加厚定型棉+全新承重木板 2、坐面尺寸：直径≥340mm，厚度≥100mm 3、五金配件：铝合金支撑脚+不锈钢圈脚+滑轮 4、气杆材质：优质电镀冷轧钢，升降范围≥200mm 二、其他要求 含五金辅材等。 | 30个 | 工业 |  |
| 二、专用设施 |  |  |  |  |  |
| 29 | 排风系统 | 一、整体技术要求 - 1、排风系统共16套，每套包含排风机设备（含玻璃钢离心风机、定制消音箱、出风口配件、基座、减震弹簧、钢构件）、废气处理设备（含出风口配件、基座、钢构件）、排风管路（含风管、弯头、三通、变径、法兰、套接、软连接、手动调节阀、电动调节阀、螺丝配件、吊杆、固定支架等）； - 2、排风系统主要针对有通风柜、万向排气罩、原子吸收罩、排风试剂柜、特殊功能间（易制毒/易制爆、气瓶间、废液室）等排风。 二、排风机设备技术要求 1、玻璃钢离心风机（1套）：风量1000-1800m³/h，全压≥400Pa，功率≥1.1kw； - 2、玻璃钢离心风机（6套）：风量1800-3000m³/h，全压≥500Pa，功率≥1.5kw； - 3、玻璃钢离心风机（7套）：风量3000-3600m³/h，全压≥600Pa，功率≥2.2kw； - 4、玻璃钢离心风机（2套）：风量3600-4500m³/h，全压≥750Pa，功率≥3kw； - 3、外壳及叶轮材质：玻璃钢耐酸碱材质(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作。 - 4、消音箱：定制玻璃钢消音箱 - 5、配套电机：采用变频电机； - 6、★风机性能要求： - 在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%；进行30min机械运转试验，转动件应无擦碰等异常现象，振动速度有效值≤4.6mm/s；规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级 ；测试噪声(比 A 声级)≤27dB；叶轮超速试验：1.叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运转，持续时间不少于2min，试验结果应符合以下规定： a)焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹；b)叶轮直径的尺寸变形量≤0.5/1000；c)叶轮外径处叶片安装角不得超过图样的规定；符合以上要求后，叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； - 7、★风机主件（机壳及叶轮）材料：防腐等级不低于WF2认证要求。风机主要材料要求为防腐阻燃玻璃钢材质，风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作，制作工艺需要达到以下检测要求：A、弯曲强度，试验速度：2mm/min检测，符合平均值523Mpa，离散系数≥4.0%要求。B、弯曲模量，试验速度：2mm/min检测，符合平均值2.05×10⁴，离散系数≥2.3%要求。C、树脂不可溶分含量，检测符合平均值98.6%，离散系数0.51%要求。 8、★环保节能要求：不低于一级能效。 三、废气处理设备技术要求 1、废气处理设备（活性炭）：处理有机化合物废气，处理风量1000m³/h共1套；处理风量1500m³/h共1套；处理风量2000m³/h共3套；处理风量2500m³/h共1套；处理风量3000m³/h共1套；处理风量3500m³/h共1套； 2、废气处理设备（SDG+活性炭）：SDG滤料（干式酸气吸附剂滤料）+活性炭滤料综合处理，处理风量1500m³/h共1套；处理风量：3000m³/h共2套； 3、废气处理设备（SDG）：SDG滤料（干式酸气吸附剂滤料），处理无机化合物废气，处理风量1500m³/h共2套；处理风量2000m³/h共1套；处理风量3000m³/h共1套；处理风量3500m³/h共1套； - 4、材质要求：箱体采用PP（聚丙烯）或者FRP（玻璃钢）；活性炭滤料碘吸附值≥820mg/g；SDG滤料吸附剂颗粒外形尺寸≥Φ4×5mm，堆积比重≥0.73 5、★性能要求：针对废气处理设备（活性炭），苯排放浓度≤1.9mg/m³、净化效率≥95%；甲苯排放浓度≤2.8mg/m³、净化效率≥92%；二甲苯排放浓度≤2.1mg/m³、净化效率≥93%；非甲烷总烃（以碳计）排放浓度≤0.8mg/m³、净化效率≥93%。 四、排风管路技术要求 1、室内排风管采用优质耐酸碱腐蚀阻燃PP（聚丙烯）排风管，室外采用优质耐酸碱腐蚀耐老化有机玻璃钢风管。 2、圆形排风风管板材厚度要求： 风管直径D≤320mm，板材厚度5.0mm， 风管直径320mm＜ D≤630mm，板材厚度6.0mm， 风管直径630mm＜ D≤1000mm，板材厚度8.0mm， 风管直径1000mm＜ D≤2000mm，板材厚度12.0mm， 3、矩形排风风管板材厚度要求（mm）： 风管长边尺寸＜b≤320mm，板材厚度5.0mm， 风管长边尺寸320mm＜b≤500mm，板材厚度6.0mm， 风管长边尺寸500mm＜ b≤800mm，板材厚度8.0mm， 风管长边尺寸800mm＜ b≤1250mm，板材厚度10.0mm， 风管长边尺寸1250mm＜b≤2000mm，板材厚度12.0mm， 4、排风风管风速及末端设备风量、换气次数要求 排风风管支管内风速6~8m/s，排风风管干管内风速8~10m/s 通风柜最大排风量≥1500m³/h，最小排风量≤600m³/h 万向排气罩最小排风量≥300m³/h 原子吸收罩最小排风量≥600m³/h 排风试剂柜最小排风量≥200m³/h 实验区最小换气次数10~12次，普通区最小换气次数6~8次 5、风管制作按相关标准执行； 6、手动调节阀、止回阀、电动调节阀、防火调节阀等安装制作满足国家相关规范要求。 五、其他要求 含结构加固、机组吊支架、五金辅材等。 | 1项 | 工业 |  |
| 30 | 补风系统 | 一、技术要求 1、补风要求：微负压，用于前处理室、理化室等排风量大的房间补风，补风系统共4套，补风量≥4500m³/h。 2、补风风管采用镀锌风管+B1级橡塑保温（≥25mm），不燃性环保胶水。 3、冷媒管采用铜管+B1级橡塑保温（≥20mm），不燃性环保胶水。 4.送风口/防雨百叶：均采用铝合金材料，表面喷防腐涂料或经过阳极氧化处理，亚白色：防雨单层百叶风口带镀锌铁丝网，采用直径≤φ2mm，网孔≤20 mm。 5.手动调节阀、防火阀：采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm； 6、补风机组：送风量≥4500m³/h；制冷量≥60kw；制热量≥68kw；机外静压≥450Pa； 二、其他要求 含结构加固、机组吊支架、基础、五金辅材等。 | 1项 | 工业 |  |
| 31 | 环境自控系统 | 一、技术要求 1、新增通风柜变风量控制系统（14套）：含窄边控制面板（分辨率≥128*88）、控制器、电源（输出24VDC）、变风量阀（φ250mm）、执行器（全程时间≤2.5秒）、流量传感器（量程300-2000m³/h）、位移传感器（量程1100mm）、区域存在传感器（幕帘式红外感应）、柜体温度传感器（测量精度1%）、自动视窗（无人时自动关闭视窗）、控制线缆线管等。 2、排风控制系统（共16套）：含控制箱、控制面板（≥10寸）、控制器、网络交换机（5口，百兆）、变频器及操作面板、管道静压传感器（0-1000Pa）、工频控制、控制线缆线管等。 3、补风机组控制系统（共4套）：含控制箱、控制面板（≥10寸）、控制器、串口服务器（一口）、网络交换机（5口，百兆）、管道静压传感器（0-1000Pa）、控制线缆线管等。 4、洁净实验室控制系统（共1套）：含控制箱、控制面板（≥10寸）、控制器、网络交换机（5口，百兆）、动态压力控制模块、变风量电动阀阀体及执行器、温湿度传感器（量程0~+50度、0-100%RH）、房间压力传感器（0~50Pa ）、控制线缆线管等。 5、房间余风量控制系统（共8套）：含控制箱、控制面板（≥10寸）、控制器、网络交换机（5口，百兆）、变风量电动阀阀体及执行器、风量检测单元、控制开关（复位型）、 开关型电动风阀阀体及执行器、通风柜排风量采集通信系统、控制线缆线管等。 6、试剂仓库管理系统（1套）：试剂仓库管理系统主要包含危化品柜、智能管理终端、中控台等；可连接实验室电子秤设备，实现自动称重自动计算使用量，使用量数据可同步上传到管理后台和智能危化品柜。支持对危化品放置位置的快速搜索功能；可实时监测柜体内温湿度数据、VOC气体浓度，对于超出阈值情况做出本机告警和后台告警；可通过管理后台实现独立授权和回收。可逐级下放权限管理功能给各个实验室的管理人员。 7、智慧管理平台（1套）：含主机服务器、光纤投屏收发器（HDMI视频远传，单模单光纤SC接口传输）、显示器（100英寸）、串口服务器（一口）、动态三维环境管理系统、组态系统项目框架、通风柜变风量集中监控、排风机组集中监控、新风机组集中监控、洁净房间集中监控、房间余风量集中监控、气路控制系统采集、纯水控制系统采集、废水空隙系统采集、摄像头在线监视、服务器机柜、区域通信箱、交换机(8口核心管理级)、网络交换机（24口，百兆） 二、其他要求 含通信控制线缆、配管、五金辅材等。 | 1项 | 工业 |  |
| 三、智能化设施 |  |  |  |  |  |
| 32 | 网络通信系统 | 一、技术要求 1、桥架：选用镀锌桥架，须加装盖板，并配置锁扣。其中尺寸200mm×100mm共110m； 2、网线：六类四对非屏蔽双绞线，共4645米； 3、电话线：4芯电话线，共1192米； 4、光纤：8芯多模光纤，共58米； 5、网络面板：六类网络面板，镀金模块，其中双口网络面板（含内外网）共99个，单口网络面板（内网）共46个； 6、插座面板：四芯电话语音面板，镀金模块，共29个； 7、无线路由器：支持2.4GHz/5GHz双频段，共16个； 8、配管：镀锌线管JDG20共385m；JDG25共695m； 9、线盒：暗装底盒共178套； 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1项 | 工业 |  |
| 33 | 门禁系统 | 一、技术要求 1、人脸门禁一体机：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，支持刷卡、指纹、密码组合认证方式，共8套； 2、门禁电源：12V5A，共8套 3、门禁锁：DC12V或DC24V，共8套 4、门禁开关：非接触式红外感应开关，共8套 5、USB发卡器：即插即用；共1套 6、门禁一体化管理平台，共1套 二、其他要求 1、含通信线缆、配管、五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 34 | 视频监控系统 | 一、技术要求 1、实验区走廊采用吸顶式高清半球摄像机，≥800万像素，最大红外监控距离≥30米；共3套 2、危化品仓库采用吸顶式高清防爆摄像机，≥800万像素，最大红外监控距离≥30米；共2套 3、视频监控管理平台，共1套 二、其他要求 1、含通信线缆、配管、五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 35 | 会议系统 | 一、技术要求 1、P1.8mm全彩显示屏:显示屏净尺寸≥4.8×2.24，模组尺寸320mm×160mm，像素间距：≤1.86mm，支持HDR高动态光照渲染技术，亮度均匀性≥99.5%；像素密度（点/㎡）≥288906，白平衡亮度（cd/㎡）≥0-1200（亮度可调），显示单元平整度（mm）≤0.05；模组间间隙（mm）≤0.05，刷新率≥3840HZ，色温（K）1000K~13000K可调，灰度及颜色等级18bit；单模块支持温度、电压、通讯等方面检测，模组自动校正，更换模组无需重发校正系数；支持屏体表面纳米铍膜技术，具有防水、防尘、防静电、防氧化、防撞击、防止眩光、显示柔和功能；远程监控功能。 2、电源（30套）：-20~+70℃工作温度，支持短路/过载保护功能。 3、接收卡（16套）：全新灰度引擎，低灰度表现更佳；全新灰度引擎，低灰度表现更佳；支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 可消除单元板设计引起的某行偏暗低灰偏红、鬼影等细节问题:。 4、LED视频控制器（1套）：支持亮度、色度校正，支持亮、暗线校正；支持对显示屏进行黑屏，画面锁定，恢复正常显示或者是自测试控制能力；可设置不同类别分辨率；支持主动式立体3D信号播放功能；具有监控功能；支持视频控制器输入设置、输出设置和拼接管理功能等控制功能； 5、控制柜（1套）：含PL 控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作；具备电击防护和保护电路的完整性； 6、控制平台（1套）：控制系统中任意信号可屏幕的任意位置开多个窗口，无公共区域的限制，可任意叠加、缩放、拉伸、画中画显示，为用户提供灵活的应用；信号源管理；开窗管理；场景及预案管理：支持远程控制；实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移；具有对电源实时温度监控功能；具有对色彩及亮度自动调整和矫正功能。 7、结构及边框（1套）：现场定制钢结构，不锈钢材质包边。 8、无线投屏系统（1套）：支持手机、平板、电脑中的影片、视频、音乐、PPT等多媒体内容投送；2、终端显示设备进行无线分享和观看；3、支持 AP 热点功能，可以提供本地热点覆盖；独立的 3.5mm 音频输出接口，方便音响系统集成；全面兼容多种系统的智能终端设备，支持多种协议；USB 按键发射器，即插即用无线投屏显示。 9、数字无线手持话筒（4套）：可消除噪音、干扰和静噪爆发；发射机动态范围 ≥125dB，延迟≤2ms，每个频段最大通道数≥60通道，声压级≥154dB SPL； 10、调音台（1台）：≥40 路通道完全处理能力；输入通道≥32路；≥8 个辅助输入通道，≥8 个效果返回。 11、专业功放（1套）：立体声功率≥8Ω200W*2或≥4Ω350W*2；8Ω桥接功率≥600W；信噪比≥105dB；转换速率≥60V/us；阻尼系数：≥450； 12.会议音箱（2套）：频响75Hz～20kHz；额定阻抗：≥4Ω；灵敏度：≥95dB/W/M ；额定功率：≥100W；最大声压级：≥115dB ；2×6.5寸低音单元或2×3寸高音单元； 13.电源时序器（1套）：不少于8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒；不少于8路独立断电开关，自由关闭打开电源；一键开启和断电记忆功能； 14、短路触发开关（1套）：额定输出电流≥30A；可控制电源不少于8路；每路动作延时时间：≤1秒；每路输出带指示灯 15.高清切换器（1套）：不少于4进1出无缝HDMI切换；可以支持4个HDMI端口通过遥控器或手动按键切换到1路显示终端；支持支持最高分辨率≥1080p/60Hz；支持多路高清输入信号源； 16、转换盒（1套）：输入电压DC 12V； 17、高清摄像头（3套）：全高清图像：最大分辨率≥1920×1080，输出帧率≥60帧/秒；具有≥20X光学变倍镜头选择；自动聚焦。 二、其他要求 含配套视频线、音频线、网线、跳线、五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 四、工艺设施 |  |  |  |  |  |
| 36 | 供气系统 | 一、技术要求 1、半自动切换装置：带进气隔膜阀及排空隔膜阀，实现不间断供气，进气1/4〞压力200bar,出口1/4 〞压力10bar,共9套。 2、高压软管：316L不锈钢，长度1米，共18条。 3、钢瓶接头：316L不锈钢 ，共18个 #### 4、软管接头：316L不锈钢，1/4"，共18个 5、球阀：316L不锈钢，3/8"-20bar，共4个；1/4"-20bar，共5个； 6、终端球阀：316L不锈钢，1/4"-20bar，共37个； 7、二级调压阀：带单表，压力调节范围10.5-0bar,1/4"，共37个； 8、减压阀接头：316L不锈钢，1/4"，共74个。 9、不锈钢管：BA级316L不锈钢，3/8"，共68米；1/4"，共192米； 10、焊接三通：316L不锈钢，3/8"*1/4"*3/8"，共16个；1/4"*1/4"*1/4"，共24个； 11、焊接大小头：316L不锈钢，3/8"*1/4"，共4个； 12、终端接头：316L不锈钢，1/4"-设备末端尺寸，共37个； 13、不锈钢面板：定制304不锈钢，共37个； 14、管夹：PP材质，共520个 15、泄露报警装置：1套泄露报警控制主机，5个氧气浓度探头，3个可燃气体探头，含控制线缆，配管，辅材等。 16、压力报警装置：1套压力报警触摸屏主机，9个压力传感器，含控制线缆，配管，辅材等。 17、阻火器：黄铜材质，氢气、乙炔用，共2套 二、其他要求 含焊接气体，型钢、支吊架、线缆、五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 37 | 纯水设备 | 一、技术要求 1、纯水设备制水量≥300L/h，主要包含纯水预处理单元、主机单元、纯水分配系统、控制单元等，含PPH（高密度聚丙烯）纯水管路，共10处纯水点； 2、制水水质要求：电阻率≥15MΩ/cm（25℃），总有机碳(TOC)＜30ppb，微生物＜1cfu/ml，颗粒：≤0.2um 3、PLC+触摸屏同时具备自动+手动两种控制方式；原水+预处理+双级RO反渗透+EDI电除盐+分配输送系统等工艺流程；具备一键式消毒模式操作；膜部件采用限流技术设计，高压泵根据压力自动调节功率；能远程监控；开机自检，遇非正常状况自动识别、保护、报警及处理。 4、●模块化纯水系统将多台超纯水连为一体，形成水处理设备网络，不同水质标准随应用的变化可不断调整；核心设备技术需采用连续电去离子技术装置，模块具备自动再生，无酸碱再生后的危险性废液排放，无频繁更换传统树脂带来的高消耗耗材成本； 5、●全自动PLC可编程控制系统，彩色触摸液晶大屏，智能化多组参数在线显示，包含电导率、电阻率、温度、工作状态、水箱液位及相关提示信息，具备人机对话功能，自动记录、管理历史运行水质、可打印储存并打印历史数据，自动化程序较高。 6、●该系统应具备水处理集中控制功能，可升级成多点分质恒压供水，全程运行状态及参数等在线实时监测并显示；带有空气过滤器、紫外灭菌器的内置水箱；可控制的配送流量；耗材失效更换提醒，模块化超纯水柱；快捷的消毒程序等确保纯水不被微生物污染，满足不同客户对不同水质的要求；不锈钢无菌水箱。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 38 | 废水处理设备 | 一、技术要求 1、选用室外机型，污水处理量≥1T/D，主要包含收集池，多相催化氧化，PH调节池，絮凝沉淀装置，生物氧化池，终端处理单元，电气控制单元等 2、主机外壳采用高强度钣金防腐处理，内部容器采用10-20mmPP（聚丙烯）防腐板，主机功率≥2kw，工作环境：5～45℃，可24小时连续运行，可实现pH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控，全自动运行，定时进行内部自动清洗，可远程手机APP控制。 3、●采用多相催化高级氧化技术对有机废水进行处理，通过链反应催化生成羟基自由基，破坏废水的分子结构。通过WIFI可实现远程监控：①远程访问系统；②远程管理：实现连接两端的资源共享，用于远程办公等；③远程控制：开关机，重启、注销及定本地或远端程序等；支持多种通讯方式，包括 RS232、RS485、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP 及 4G 网络。 4、●设备采用全自动 PLC 可编程控制系统和彩色人机触摸操作屏，液晶中文显示所有监控参数。具备停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能。具备设定时间内有废水开机、无废水停机自动控制与监控及人机对话功能。采用一体化控制系统，设备自动化程度高，集中控制系统，可实现自动与手动多种应急操作，全自动运行，无须专人值守。 5、★噪声：设备房四周外侧1m处，1次/天，环境噪音（昼间）检测结果≤60dB(A)。 6、出水水质不低于三级排放标准。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 五、改造部分 |  |  |  |  |  |
| 39 | 供电系统 | 一、技术要求 1、配电箱： 1.1、总配电箱：电箱416KW共1套；电箱133KW共1套；配电箱203KW共1套；动力配电箱80KW共1套； 1.2、分配电箱：额定功率5KW共40套；额定功率10KW共7套；额定功率13KW共2套；额定功率20KW共2套； 2、照明灯具 2.1、LED平板灯：300mm×1200mm，功率≥40W，共102套；300mm×1200mm，功率≥40W，共84套； 2.2、LED洁净平板灯：300mm×600mm，功率≥20W，共1套；300mm×1200mm，功率≥40W，共4套； 2.3、防爆LED洁净平板灯：300mm×1200mm，功率≥40W，共6套； 2.4、紫外杀菌灯：功率≥20W，共1套;功率≥40W，共2套; 2.5、筒灯：功率≥10W，共32套; 2.6、LED灯带：功率≥5W/m，共42m; 3、开关插座 3.1、开关：一位单控开关共10套；两位单控开关共36套；三位单控开关共5套；两位双控开关共2套；定时开关共1套；防爆一位单控开关共3套； 3.2、插座：五孔10A插座共270套；三孔16A插座共45套；五孔10A地插共6套；五孔10A防爆插座共3套； 3.3、空开：220V/32A空开共3套；220V/40A空开共2套； 3.4、线盒：接线盒共320套；暗装底盒共400套； 4、配线配管 4.1、电线电缆：针对上述配电箱、照明灯具、开关插座、仪器设备、动力设备等配线，采用低烟无卤铜芯电线电缆，所有照明灯具采用3*2.5㎡配线，所有插座回路不小于3*4㎡配线，每台通风柜、实验台、大功率仪器设备均需配置独立回路。含总进线电缆，电线电缆区域面积为1692.9㎡，其中电线BYJ 2.5㎡共5200m；电线BYJ 4mm²共5560m；电缆WDZ-YJY-5*2.5mm²共50m；电缆WDZ-YJY-5*4mm²共890m；电缆WDZ-YJY-5*6mm²共66m；电缆WDZ-YJY-5*10mm²共476m；电缆WDZ-YJY-5*16mm²共262m；电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm²共68m；电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm²共47m；电缆WDZ-YJY-4*50+1*25mm²共24m；电缆WDZ-YJY-4*185+1*95mm²共68m； 4.2、线管：采用JDG镀锌钢管，配管区域为1692.9㎡；其中JDG20共1653m；JDG25共1532m；JDG32共62m；JDG40共26m； 4.3、桥架：选用镀锌桥架，须加装盖板，并配置锁扣；其中尺寸300mm×100mm共110m；尺寸200mm×100mm共60m； 5、UPS电源（共4套）： 5.1、UPS主机要求为：单进单出 10kVA，双变换纯在线式； 5.2、输入电压范围：110~300Vac ，频率范围：50Hz-60Hz，输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99，50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94，输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； 5.3、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％，50/60Hz±0.2％； 5.4、超强的过载能力，100%~110%:30min 后旁路；110%~130%:5min 后旁路；>130%:10s 后旁路； 5.5、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路报警功能。保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能； 5.6、阀控式 12V/100AH 免维护铅酸蓄电池 16 节 5.7、在温度为 25℃时，电池的设计寿命≥10 年，循环使用寿命 600 次以上 5.8、不同温度下放电容量：40 度≥102%；25 度≥100%；0 度≥85%；零下 15 度≥65%，自放电小，20 摄氏度平均每月的自放电率小于 3%。 5.9、UPS 专用电池柜，含电池间连接线缆，整柜静电喷塑，内部标配直流控制空开。 6、应急疏散 6.1、应急照明：2×3w 应急时间30分钟，共5套； 6.2、疏散指示灯：1×3w 应急时间30分钟，共4套； 6.3、出口指示灯：1×3w 应急时间30分钟，共2套； 6.4、应急疏散配线配管，共1项； 6.5、消火栓控制配线配管，共1项； 二、其他要求 含用电扩容（原用电额定容量190KW）、铁构件、金属结构刷油等。 | 1项 | 工业 |  |
| 40 | 地面材料 | 一、技术要求 1、水泥砂浆找平层：厚度≥50mm，水泥砂浆配比1：3，含部分地面防水，共988㎡； 2、同质透心耐腐蚀PVC卷材，厚度≥3.0mm，含水泥自流平、PVC专用胶，用于实验区地面，共667㎡；具体要求如下： 2.1、具有耐腐蚀、抗病毒抗菌，耐磨、易清洁等性能。 2.2、产品尺寸稳定性、残余压痕、脚轮椅的影响、翘曲度、柔韧性等物理性能； 2.3、有害物质限量、氯乙烯单体、挥发物含量等环保性； 2.4、使用寿命不低于10年，耐磨等级为不低于T级。 2.5、防火性能等级不低于B1，能够耐高温，具有阻燃性。 3、地砖地面，尺寸≥800mm（长）×800mm（宽），含水泥粘接层，用于公共走廊、业务室等地面，共480㎡；需选用强度高、耐腐蚀、耐磨性好的干压法成型砖。 4、防静电高架地板，尺寸≥600mm（长）×600mm（宽）×30mm（高），含支架系统、接地系统等，用于控制机房，共20㎡；具体要求如下： 4.1、板幅偏差≤-0.40mm，板厚偏差≤0.3mm，表面平面度≤0.6mm，相邻边垂直度≤0.3mm 4.2、基材与结构：全钢或高密度水泥基（密度≥1.8g/cm³）‌，陶瓷贴面，2mm厚氧化铝增强 4.3、防静电性能：内置铜箔导电网（厚度≥0.05mm）或全钢结构导静电通路‌；表面电阻：1×10⁶~1×10⁹Ω，系统电阻：1×10⁴~1×10⁹Ω‌；接地电阻≤10Ω，静电消散时间≤0.5秒（测试电压5000V） 4.4、承载能力：集中载荷≥5000N（单点承重≥500kg），均布载荷≥12,000N/m²‌，挠度≤2mm（载荷下变形量），永久变形≤0.25mm 4.5、耐久性：耐磨性、抗冲击性符合相关规定要求。 4.6、含配套支架系统、接地系统等。 5、人造门槛石，宽度≥150mm，厚度≥18mm，含水泥粘接层、拼接与收口，共22m；密度≥2.6g/cm³，抗折强度≥10MPa，抛光面（光泽度≥85°）、荔枝面或火烧面（防滑系数≥0.6） 二、其他要求 1、含辅材等。 | 1组 | 工业 |  |
| 41 | 顶面材料 | 一、技术要求 1、铝扣板吊顶：尺寸≥300mm（长）×1200mm（宽）×1.0mm（厚），含吊顶龙骨、铝角边，用于实验区顶面，共649㎡，具体要求如下： 1.1、材质、铝合金表面处理层应符合相关规定要求。 1.2、表面为静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm。 1.3、耐火性能不低于A级， 1.4、漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 2、手工玻镁岩棉彩钢板吊顶：厚度≥50mm，镀锌彩钢板基材单层厚度≥0.476mm，含专用配套净化铝材、吊顶辅材，用于微生物实验区，共20㎡。具体要求如下： 2.1、防火等级不低于A1级，火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，1200℃无火苗，耐火极限达到1小时以上。 2.2、不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素。 2.3、顶板之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽（四雌）与金属暗吊梁插接的方式，吊杆为镀锌通丝，材质为热轧钢材。板与板之间的缝隙小于4mm, 所有缝隙用密封胶密封，所有的开孔均预埋加强筋，预先开孔。 2.4、四周框架采用1.0mm厚镀锌钢板冷拉成型，板间连接需使用中字铝型材，禁止使用镀锌板煨制 2.5、岩棉与玻镁板需通过双组份聚氨酯发泡胶压合，固化时间≥8小时，确保层间粘接牢固无空鼓。 3、矿棉板吊顶：尺寸≥300mm（宽）×1200mm（长），厚度≥15mm，吊顶龙骨，用于业务室，共340㎡；具体要求如下： 3.1、矿物棉密度≥220kg/m³ 3.2、防火与防潮：A级不燃材料，燃烧性能无烟无毒‌，防水型防潮率≥95%，吸水率≤2%。 3.3、‌声学与隔热：隔音量≥30dB(A)，吸声系数≥0.6‌ 3.4、甲醛释放量≤0.1mg/m³ 4、双层石膏板吊顶，单层厚度≥9.5mm，含乳胶漆、吊顶龙骨、铝角边，用于门厅、业务室四周走边、修复等，共250㎡； 5、双层石膏板吊顶，单层厚度≥9.5mm，含乳胶漆、吊顶龙骨、铝角边，用于门厅、业务室四周走边、修复等，共250㎡。 | 1组 | 工业 |  |
| 42 | 墙体材料 | #### 一、技术要求 1、蒸压加气混凝土砌块墙体，厚度≥120mm，含构造柱、圈梁、植筋、模板、抹灰、挂网，共786㎡； 2、手工玻镁岩棉彩钢板墙体，厚度≥50mm，镀锌彩钢板基材单层厚度≥0.476mm，含专用配套净化铝材，用于微生物实验区，共68㎡；具体要求如下： 2.1、防火等级不低于A1级，火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，1200℃无火苗，耐火极限达到1小时以上。 2.2、不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。 2.3、墙体之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽（四雌）与金属暗吊梁插接的方式，吊杆为镀锌通丝，材质为热轧钢材。板与板之间的缝隙小于4mm, 所有缝隙用密封胶密封，所有的开孔均预埋加强筋，预先开孔。 2.4、四周框架采用1.0mm厚镀锌钢板冷拉成型，板间连接需使用中字铝型材，禁止使用镀锌板煨制 2.5、岩棉与玻镁板需通过双组份聚氨酯发泡胶压合，固化时间≥8小时，确保层间粘接牢固无空鼓。 3、不锈钢防火钢化玻璃墙体，防火钢化玻璃厚度≥12mm，耐火极限≥1h，304不锈钢包边厚度≥1.2mm，共20㎡； 4、不锈钢踢脚线≥1.0mm厚，高度≥50mm，≥12mm防火基层板，共494米； 5、耐火无机涂料墙面，含抹灰、腻子、三底两面，共1676㎡ 6、水性乳胶漆涂料墙面，含抹灰、腻子、三底两面，共650㎡ 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1组 | 工业 |  |
| 43 | 门窗材料 | 一、技术要求 1、防火门：甲级钢制防火单开门1000mm（宽）×2400mm（高）共4樘；乙级钢制防火子母门1300mm（宽）×2400mm（高）共1樘；具体要求如下： 1.1、防火门材料必须符合国家相关标准，具有良好的耐火性能和抗冲击能力； 1.2、防火门的框架必须采用钢质材料制造，具有足够的强度和稳定性； 1.3、火门的耐火等级必须符合国家标准； 1.4、防火门的开启和关闭应灵活、顺畅，不得有卡阻、松动等现象； 1.5、含门套、锁具、闭门器、门吸、五金辅材等； 2、防盗门：防盗单开门1000mm（宽）×2400mm（高）共2樘；具体要求如下： 2.1、防盗门的防盗要求不低于4级，并经过权威机构的检测和认证 2.2、防盗门需配套双锁（密码及指纹）、入侵报警等 2.3、防火门的框架必须采用钢质材料制造，具有足够的强度和稳定性 2.4、防火门的开启和关闭应灵活、顺畅，不得有卡阻、松动等现象 2.5、含门套、锁具、入侵报警、闭门器、门吸、五金辅材等 3、钢制门：成品钢制门1000mm（宽）×2400mm（高）共19樘；成品套装复合双开门1600mm（宽）×2400mm（高）共3樘；具体要求如下： 3.1、带有5+5mm双层真空防火钢化玻璃观察窗 3.2、双面完全平滑、接口圆滑，门框和门体间采取铝合金型材设计，门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 确保门体系统的气密性，门体主体为预先拼装。 3.3、门体和门框的厚度50mm 、门框材料表层环氧树脂喷塑，铝合金型材厚50mm、门页材料0.5mm，三边包铝合金框 3.4、采用白色硅胶密封窗和板之间的缝隙，铰链为洁净室专用铝合金铰链，无螺丝外露门框密封条，门框三边橡胶密封条，门底密封条为自动升降密封条，门底缝8mm，肘压门锁，避免手部接触污染 3.5、其中1套含暗藏式电子互锁系统，其它均含门套、锁具（密码或指纹）、闭门器、门吸、五金辅材等 4、木门：成品单开木门1000mm（宽）×2100mm（高）共4樘；成品套装复合双开门1500mm（宽）×2100mm（高）共2樘；具体要求如下： 4.1、木门的开启和关闭应灵活、顺畅，不得有卡阻、松动等现象 4.2、含门套、锁具、门吸、五金辅材等 5、玻璃门：防火玻璃推拉门1000mm（宽）×2400mm（高）共2樘；具体要求如下： 5.1、玻璃门采用12mm防火玻璃，门窗采用不锈钢包边 5.2、玻璃璃推门开启和关闭应灵活、顺畅，不得有卡阻、松动等现象 5.3、含移动滑轨、门套、五金辅材等 6、观察窗：700mm（宽）×1400mm（高）共3套；1200mm（宽）×1400mm（高）共12套；1500mm（宽）×1400mm（高）共4套；厚度≥1.2mm不锈钢配套窗套+12mm防火玻璃 7、净化观察窗：1200mm（宽）×1400mm（高）共1套；净化专用铝材窗套，5+5mm双层真空防火防火玻璃。 8、窗帘盒：宽度在10-15厘米之间，深度≥20厘米，长度120m，并配套相应窗帘及窗帘杆，涉及款式及颜色需中标后送样由采购人确认； 9、窗台石：窗台石的宽度与窗台匹配，厚度≥18mm，共25.5m，材质选用人造大理石，涉及款式及颜色需由采购人确认后供货； 二、其他要求 所有门窗均含门窗套，五金辅材、密封剂、人工等； | 1组 | 工业 |  |
| 44 | 给排水水系统 | 一、技术要求 1、给水管路系统：给水管采用PPR（三丙聚丙烯）材质，含水阀、水表等，含本项目所有区域1692.9平方米。 2、排水管路系统：主要包含HTPP（聚丙烯静音排水管）管材、管件、地漏等，含本项目所有区域1692.9平方米。 二、其他要求 含五金辅材等。 | 1套 | 工业 |  |
| 45 | 室外配套 | 一、技术要求 1、定制车充钢结构雨棚：可供至少20辆车位同时充电；主骨架采用热镀锌方钢‌，尺寸≥100×100mm，壁厚≥3mm； 顶棚覆盖材料采用彩钢板，厚度≥0.5mm，表面氟碳漆涂层。 2、车充系统：不少于20处电瓶车充电位，含车充配电箱，二十路充电桩；铜芯‌进线≥3×16mm²，单路铜芯出线≥2.5mm²；支持刷卡、扫码、投币、免费充电等多种支付方式；‌支持按时间、电量或分段计费‌；自动检测负载功率，超限自动断电；智能判断电池状态并断电，防止过充；支持操作提示及故障报警；防护等级≥IP54；支持‌过流保护、漏电保护、短路保护、超载断电‌，动态电流检测，异常状态自动切断电源；支持单机耗电度数查询、用户余额显示‌、后台可远程监控设备状态及充电记录。 二、其他要求 室外道路开挖及修复、外墙面开孔及修复、废水处理集水池基坑及修复等、定制室外设备铝合金百叶围挡，主型材基材壁厚≥2.0mm，表面氟碳喷涂防腐处理，共24㎡。含辅材等。 | 1组 | 工业 |  |

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。报价包含完成本项目所有内容的费用（包括但不限于：人工成本、材料费、交通费等一切费用），采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

- 其他要求

## （一）技术方案

- 1、项目概况

1.1 项目地点：位于肥东县店埠镇镇长江东路与龙泉路交口西南侧

1.2 项目建设内容：监测站化验室配套设施采购、总建筑面积1692.9㎡的1栋2层单体建筑部分改造，其中改造部分包括排水、暖通、电气、设备等附属设施的改造。

2、设计范围及内容

2.1 本项目属于独栋建筑，地上共2层，每层建筑面积846.45平方米，总建筑面积1692.9平方米。需设置主要功能包括综合理化室、有机前处理、无机前处理、仪器室、BOD、红外测油室、小型仪器室、接样、样品室、应急监测仪器、现场采样仪器、更衣、天平室、洗涤室、制水室、高温室、土壤制备、土壤样品、风干、生物实验室、监控室、试剂室、仓库、易制毒、易制爆、废液暂存、气瓶间、数据处理室、业务室、库房、辅助功能用房等。

3、设计方案组成

3.1 建筑方案：平面功能布局（含房间功能分隔、实验设施布局、实验仪器布置等）、拆除（含地面、天花、墙体、门窗等拆除）、装饰（含地面、天花、墙体、门窗、车充雨棚等）

3.2 给排水方案：给水系统（含给水管路、给水系统）、排水系统（含排水管路、排水系统）

3.3 电气方案：强电系统（含照明、应急疏散、仪器配电、动力配电、火灾报警、车充配电等）、智能化系统（含网络通信、门禁、监控、会议系统等）

3.4 暖通方案：含排风系统、补风系统、空调系统、自控系统（通风柜变风量控制系统、自动视窗控制系统、排风机组控制系统、新风机组控制系统等、房间余风量控制系统、房间压差控制系统、房间定风量设备控制系统、智慧管理平台等）

3.5 工艺方案：纯水系统（含纯水管路系统、纯水设备等）、废水系统（含废水处理设备、废水收集池）、供气系统（含供气管路系统、低压报警装置、泄漏报警装置等）

3.6 效果图方案：至少包含理化综合实验室、仪器室、无菌室、走廊等效果图方案

4、设计原则及要求

4.1 设计方案应当符合国家、安徽省现行法律法规、相关标准和规范的规定，充分满足采购人的设计需求。

4.2 设计理念须高起点、高质量、高水准，设计方案实用、美观、安全、智能、环保、可持续发展，并具有较高的性价比。

4.3 设计要按照总体建设目标进行整体规划，形成统一的整体环境。

4.4 设计各功能区既相对独立，互不干扰，又能相互衔接、便于互动，功能区间的人流和物流的流向布局科学合理，符合各专业检测实验室的需要。

4.5 充分利用先进的现代技术成果，各项设计、选材和设备选用等既能高标准高质量，又能有效地控制运行成本，提升效能、降低损耗。

- （二）项目服务要求

- 本项目服务内容包括：提供项目深化设计服务、搬迁服务、辅助实验室资质认证服务等。

- 深化设计服务：在项目开工前提供项目采购货物的样式图片、改造部分施工图纸，施工图设计严格遵守相关规定。

- 2、搬迁服务：包括仪器设备搬迁及安装调试、利旧货物搬迁及安装等，其中部分仪器设备清单（详见附件：仪器设备搬迁及安装调试清单）；

- 3、辅助实验室资质认证服务：辅助并配合采购人取得实验室CMA计量认证。

- 五、验收要求

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。